## Лист1
Техническое задание на поставку стола операционного
Характеристика (параметр) | Значение , параметры
Стол операционный
Мобильный мультисекционный операционный стол | Наличие
Назначение и область применения
Проведение хирургических операций | Наличие
Моторизированный или Механизированный | Наличие
Основные характеристики
Высота стола в крайнем нижнем положении, мм | Не более 700
Высота стола в крайнем верхнем положении, мм | Не менее 1060
Диаметр колес для передвижения стола, мм | Не менее 125
Фиксация основания стола к полу или фиксация колес | Наличие
Моторизированная регулировка высоты стола | Наличие
Длина столешницы без аксессуаров с присоединенными головной и ножной секциями, мм | Не менее 2100
Столешница выполнена из фенольных ламинатов и алюминия | Наличие
Рельсы (направляющие) для закрепления дополнительных приспособлений на всех секциях | наличие
Ширина столешницы без рельсов, мм | Не менее 520
Ширина стола по рельсам, мм | Не менее 560
Длина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм | Не более 25
Ширина сечения рейки для крепления съемных приспособлений, мм | Не более 10
Наклон столешницы по Тренделенбурге, градус | Не менее 30
Наклон столешницы по анти-Тренделенбурге, градус | Не менее 30
Боковой наклон панели вправо, градус | Не менее 20
Боковой наклон панели влево, градус | Не менее 20
Наклон головной секции панели вниз, градусов | Не менее 40
Наклон головной секции панели вверх, градусов | Не менее 40
Наклон спинной секции панели вниз, градусов | Не менее 40
Наклон спинной секции панели вверх, градусов | Не менее 80
Наклон ножной секции панели вниз, градус | Не менее 10
Наклон ножной секции панели вверх градус | Не менее 90
Высота подъема почечного валика, мм | Не менее 115
Максимальная нагрузка на операционный стол, не менее | Не менее 150
Масса стола (без комплекта съемных приспособлений), кг | Не более 320
Характеристики электропитания:
- напряжение питания, В | 220
- частота, Гц | 50
- потребляемая мощность, ВА | Не более 500
Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 1
Нормативный срок эксплуатации, лет | Не менее 5
Дополнительные требования:
Оборудование и комплектующие произведены не ранее 2019 года | Наличие
Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
Поставка в комплекте с необходимыми монтажными принадлежностями, комплектующими и другими материалами для ввода в эксплуатацию и полноценной работы оборудования | Наличие
Комплектация:
Стол операционный, шт. | не менее 1
Крепление для верхних конечностей, шт | не менее1
Гибкий экран для анестезиолога, шт, не менее | не менее 1
Ремень для крепления пациента, шт, | не менее 2
Зажим на рельсы для дополнительных аксессуаров, шт | не менее 1
Креплениие для нижних конечностей, шт | не менее 1
Зажим на рельсы для дополнительных аксессуаров (с замком), шт | не менее 2
Инфузионная стойка, шт | не менее 2
Держатель для кассет, шт | не менее 1
Чаша для проведения урологических операций, шт | не менее 1
ГОСТ Р 56107-2014